泰顺县政府采购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

| 招标编号 | TSCG202509009 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
| 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二五年九月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许负偏离，否则作无效标处理，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁的公开招标公告

项目概况 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁招标项目的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 获取（下载）采购文件，并于2025年10月10日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：TSCG202509009

项目名称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

预算金额（元）：5931120

最高限价（元）：（标项一）3600000,（标项二）900000，（标项三）459000，（标项四）972120

采购需求：

标项一

标项名称：全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁

数量：1

预算金额（元）：3600000

单位：项

简要规格描述：全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁，3年供货期。

备注：

标项二

标项名称：液基薄层细胞保存液试剂盒

数量：1

预算金额（元）： 900000

单位：项

简要规格描述：液基薄层细胞保存液试剂盒，3年供货期。

备注：

标项三

标项名称：全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁

数量：1

预算金额（元）： 459000

单位：项

简要规格描述：全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁，3年供货期。

备注：

标项四

标项名称：定制式活动义齿

数量：1

预算金额（元）： 972120

单位：项

简要规格描述：定制式活动义齿，3年供货期。

备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4：详见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年10月10日  ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月10日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

开标时间：2025年10月10日 09:00

开标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1本项目采用政府采购电子化交易。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前，注册政府采购云平台（供应商注册页面：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry），完成电子交易平台上的CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.3投标供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

4.5如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.6供应商应当在投标截止时间前完成“电子加密响应文件”的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。逾期递交的电子加密响应文件，将被政采云平台拒收。

4.7中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

地    址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道195号

传真：

项目联系人（询问）：彭先生

项目联系方式（询问）：0577-59286043

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0577-59286043

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁）

传    真：

项目联系人（询问）：翁爱霜

项目联系方式（询问）：17858065131

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：15888799321

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁 |
|  | 项目编号 | TSCG202509009 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价）（元） | 本项目设4个标项 （标项一）3600000,（标项二）900000，（标项三）459000，（标项四）972120 |
|  | 采购人 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
|  | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1.投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的签章：电子签章。 4.投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5.投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6.投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7.电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要 ：合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。履约保证金在服务期满后15日内退还（经采购人确认不存在扣除履约保证金的行为）。 |
|  | 招标文件获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2025年10月10日 09:00（北京时间） 投标文件递交地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年10月10日 09:00（北京时间） 开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标 |
|  | 评标地点 | 泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：依法组建。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2.对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，应在3个工作日内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在杭州华旗招标代理有限公司网站（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
|  | 纸质投标文件 | 中标后，中标供应商须提供3份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档（正本一份，副本三份）邮寄至杭州华旗招标代理有限公司（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁） ，翁女士，17858065131）。 |

第二部分 招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

二、采购清单

| 标项 | 标项名称 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁 | 全自动凝血分析仪及配套设备租赁 | 1套 | 合同签订之日起30日内 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
|  |  | 全自动凝血分析仪试剂耗材 | 全套 |  |  |
|  |  | 技术资料 | 全套 |  |  |
|  |  | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |
| 二 | 液基薄层细胞保存液试剂盒 | 液基薄层细胞保存液试剂配套设备租赁 | 1套 | 合同签订之日起30日内 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
|  |  | 液基薄层细胞保存液试剂采购 | 全套 |  |  |
|  |  | 技术资料 | 全套 |  |  |
|  |  | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |
| 三 | 全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁 | 全自动阴道炎检测仪及配套设备租赁 | 1套 | 合同签订之日起30日内 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
|  |  | 阴道炎项目检验耗材采购 | 全套 |  |  |
|  |  | 技术资料 | 全套 |  |  |
|  |  | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |
| 四 | 定制式活动义齿 | 定制式正畸矫治器、定制式固定义齿、定制式活动义齿 | 1批 | 接到采购人要货通知后，10天内完成供货，定制式活动义齿15天内完成供货，定制式正畸矫治器和基台等30天内完成供货，如有试戴的时间顺延，按双方协商后的时间为准 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
|  |  | 技术资料 | 全套 |  |  |
|  |  | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

三、技术参数
标项一：全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁

（一）招标参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 设备功能、用途：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer等测试项目 |
| 二 | 仪器主要功能要求与技术参数 |
| 2.1 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法 。 |
| △2.2 | 检测项目：可用于对 PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性凝血因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）、狼疮抗凝物筛选、狼疮抗凝物确认、蛋白 C、蛋白 S、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ、肝素测定（抗 Xa）等凝固法、免疫比浊法和发色底物法的相关项目进行检测。 |
| △2.3 | 检测速度：单机恒速 PT≥450 个测试/小时，D-Dimer≥450 个测试/小时。 |
| 2.4 | 光学结构：不少于 4 种波长检测。 |
| 2.5 | HIL 智能监测：自动识别与提示是否存在脂血、溶血、黄疸等干扰，并对干扰强度进行分级。 |
| 2.6 | 检测通道：≥20 个，任一检测通道均可测试基于凝固法、免疫比浊法和发色底物法的检测项目。 |
| △2.7 | 标本位：≥200 个，样本管自动旋转扫码识别 |
| 2.8 | 检测光源：LED持久光源，无需定期更换 |
| 2.9 | 急诊位：≥30 个，便于急诊样本随时插入。 |
| 2.10 | 加样针：不少于 4 针，具有液面感应功能和防挂液、防气泡、防甩液以及防撞保护功能；带有穿刺样本针，闭盖穿刺。 |
| 2.11 | 试剂位：≥30 个，包括冷藏试剂位和常温试剂位，冷藏试剂位采用倾斜设计，减少死腔量。 |
| △2.12 | 测量杯：一次性反应杯，单个独立，最大装杯数量≥1600 个，选杯机构自动选杯并传输到位，有缺杯检测报警功能。添加反应杯过程中无需停机或暂停吸样。 |
| 2.13 | APTT 纠正试验：支持自动混合检测、自动孵育。 |
| 2.14 | 凝固曲线图：提供样本凝固曲线图，通过凝固曲线图快速分析异常样本，提示更多止凝血系统疾病信息。 |
| 2.15 | 操作配置：联机操作电脑为触控式一体机，通过摇臂与仪器连接，仪器两侧皆可安装，可根据场地及操作习惯调节角度，便于实验操作。 |
| 2.16 | 中文操作系统，数据存储 ≥100000 个反应曲线储存。 |
| △2.17 | 试剂：凝血5项（PT、TT、APTT、FIB、D-Dimer）提供全液体试剂 |
| 2.18 | 质控管理功能：具备质控管理功能，自动生成质控图并可直接打印输出、质控结果无限增加。 |
| 2.19 | 通讯功能：仪器通讯具有网口连接功能，LIS 通讯：具备 RS232 或网口和 TC/IP 连接 LIS 功能。 |
| 三 | 主要配置要求 |
| 3.1 | 全自动凝血分析仪1台，根据科室需要需增加同品牌同型号设备。 |
| 3.2 | 配套调试试剂1批； |
| 3.3 | 工作电脑1套 |
| 3.4 | 负责和医院系统对接，并负责所有可能产生的软硬件费用 |
| 3.5 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中； |
| 3.6 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供； |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供医疗器械注册证及注册登记表； |
| 4.2 | 提供所开展项目的试剂注册证； |
| 4.3 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具； |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 在设备的租赁期内，投标商应确保设备的正常使用，负责提供所有设备的保修、保养、校准和更换。 |
| 5.2 | 保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 |
| 5.3 | 保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换新配件，医院无需支付任何费用。每年免费校准1次，出具符合国家认证部门认可的校准证书，如果投标商所投的某类设备国家没有相关的校准要求，需要该类产品的厂家进行校准并出具厂家的校准报告；每半年免费按说明书要求进行维护保养1次，并保存相关文档记录。故障响应时间为2小时，故障到位时间为12小时，故障期间外送标本费用由中标人承担。 |
| 5.4 | 自设备安装验收合格日起，每台设备每年故障停机不得大于12天（含节假日），如果超出每天罚款1万元，从试剂款中扣除。单台设备年故障停机超过30天，采购人有权终止部分或全部合同，并按每天1万元进行索赔 |
| 5.5 | 每次维修前保证将采购人存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守采购人机房管理制度。每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。 |
| 5.6 | 免费提供仪器的升级和置换（厂方升级或更新仪器设备，予以升级或更换）。 |
| 5.7 | 如有需要可为科室免费添增设备 |
| 六 | 安装验收 |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室； |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |
| 6.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由中标方负责提供。 |

（二）试剂耗材

1.需有两定机构医疗保障信息平台采购编码及投标商在两定机构医疗保障信息平台需有该产品的配送权限（提供采购平台编码以及配送商的截图）。

▲2.检测项目试剂为原厂配套试剂，非第三方试剂。如果属于冷链管理的试剂及耗品，需要专业配送并提供冷链溯源证据。提供的常规项目试剂必须符合实验室质控要求，质量不稳定的，医院有权要求更换，直至质量过关为止。

3.全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。检测项目在省临检中心室间质评须有分组。装机后无偿提供所有测试项目的现场比对与性能评价服务（包括但不限于线性范围、交叉污染、精密度、干扰试验指标、参考范围验证等），该过程所需一切耗材、试剂、人力均由卖方承担。

4.提供所有试剂、耗材与配件价格清单。合同期内消耗品单价不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格。

5.整套系统中用到的试剂均需在招标文件中提供完整使用说明书。

附表 1：医院单年化学发光免疫等检测项目和测试量

| 检测项目 | 单年预估测试数 | 平台 交易编码 | 检测试剂注册名称 | 试剂 品牌 | 试剂 包装规格 | 包装试剂价格 | 单个测试报价 | 单年 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝血酶时间测定(TT) | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）其他
1.合同期：3年，包括试剂耗材的采购和配套设备的租赁费用。

2.投标价：合同期内全自动凝血分析仪及配套设备3年租赁费用 + 3年试剂耗材的采购价格（按附表1项目计算）。附表1为医院单年化学发光免疫等检测项目和测试量。

2.1 设备租赁费用：该报价包括合同期内全部设备的租金、设备安装调试费用、设备折旧费、设备的保修、维修保养伴随的服务费用、每年的仪器校准（需提供校准报告）。每年的设备租赁费用固定不变。

2.2 合同期内，除设备租赁费用和试剂耗材采购费用外，医院不再另行支付任何费用。

3.试剂报价：供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂。试剂报价包括完成一个测试所需的主试剂、所有辅助的试剂和耗材，并包括各种定标液以及完成这个测试的所需要的所有耗材（注：含第三方质控品）。上述所有试剂、耗材和服务费均折算到主试剂的报价中，按照医院给定的测试量，核算该项目年测试量的总价。该报价中含试剂配送相关伴随的服务费。

4.合同期内除上述费用外，医院不再额外支付其他任何费用。合同期内试剂价格不高于投标价且不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格，医院根据实际临床需要用量采购试剂。

标项二：液基薄层细胞保存液试剂盒
（一）招标参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 设备功能、用途：适用于液基细胞制片和染色 |
| 二 | 仪器和试剂主要功能要求与技术参数 |
| 2.1 | 相关设备技术参数 |
| 2.1.1 | 设备原理：采用膜式沉降技术原理或梯度分离+自然沉降技术+滴染染色技术 |
| 2.1.2 | 液基薄层细胞制片机：一批处理量≤48个标本，样本自动完成巴氏染色。 |
| 2.1.2.1 | 制片过程中，根据不同临床样本可选择不同制备序号来执行操作程序 |
| 2.1.2.2 | 上机后无需人工值守，自动制片及染色 |
| 2.1.3 | 染色要求 |
| 2.1.3.1 | 自动批量染色，每批次可处理的标本量≤48人份 |
| 2.1.3.2 | 每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染 |
| 2.1.3.3 | 染色制片程序全程由平板控制，染色制片时间≤40min，无批间差 |
| 2.1.3.4 | 提供用于控制染色制片程序的平板屏幕面积≥6寸。 |
| 2.1.4 | 图文报告系统：中文的报告系统 |
| 2.1.5 | 震荡器：旋涡式，f≥2800次/分 |
| 2.1.6 | 离心机 |
| 2.1.6.1 | 设定时间范围：10S~99min59s |
| 2.1.6.2 | 最高转速：5500rpm |
| 2.1.6.3 | 最大离心力：4980g |
| △2.1.6.4 | 上升/下降速率：从零至最高转速≤35S；从最高转速至零≤30S |
| 2.1.6.5 | 噪声：≤65dB（A） |
| △2.1.6.6 | 通量：一次离心≥24片 |
| 2.2 | 相关试剂技术参数 |
| △2.2.1 | 配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、稀释液、巴氏染色液等构成 |
| 2.2.2 | 配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列，并提供有效证明材料。 |
| 2.2.3 | 配套试剂盒适用目的：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。 |
| 2.2.4 | 稀释液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过稀释液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果 |
| 2.2.5 | 可染宫颈细胞学标本。 |
| 2.2.6 | 载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面 |
| 2.2.7 | 取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本 |
| △2.2.8 | 配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆。 |
| 2.2.9 | 有效期≥18个月 |
| 三 | 主要配置要求 |
| 3.1 | 全自动液基细胞制片染色机、离心机各一台 |
| 3.2 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中； |
| 3.3 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供； |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供医疗器械注册证及注册登记表； |
| 4.2 | 提供所开展项目的试剂注册证； |
| 4.3 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具； |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 在设备的租赁期内，投标商应确保设备的正常使用，负责提供所有设备的保修、保养、校准和更换。 |
| 5.2 | 保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 |
| 5.3 | 保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换新配件，医院无需支付任何费用。每年免费校准1次，出具符合国家认证部门认可的校准证书，如果投标商所投的某类设备国家没有相关的校准要求，需要该类产品的厂家进行校准并出具厂家的校准报告；每半年免费按说明书要求进行维护保养1次，并保存相关文档记录。故障响应时间为2小时，故障到位时间为12小时，故障期间外送标本费用由中标人承担。 |
| 5.4 | 自设备安装验收合格日起，每台设备每年故障停机不得大于12天（含节假日），如果超出每天罚款1万元，从试剂款中扣除。单台设备年故障停机超过30天，采购人有权终止部分或全部合同，并按每天1万元进行索赔 |
| 5.5 | 每次维修前保证将采购人存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守采购人机房管理制度。每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。 |
| 5.6 | 免费提供仪器的升级和置换（厂方升级或更新仪器设备，予以升级或更换）。 |
| 5.7 | 如有需要可为科室免费添增设备 |
| 六 | 安装验收 |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室； |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |
| 6.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由中标方负责提供。 |

（二）试剂耗材

1.需有两定机构医疗保障信息平台采购编码及投标商在两定机构医疗保障信息平台需有该产品的配送权限（提供采购平台编码以及配送商的截图）。

▲2.检测项目试剂为原厂配套试剂，非第三方试剂。如果属于冷链管理的试剂及耗品，需要专业配送并提供冷链溯源证据。提供的常规项目试剂必须符合实验室质控要求，质量不稳定的，医院有权要求更换，直至质量过关为止。

3.全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。检测项目在省临检中心室间质评须有分组。装机后无偿提供所有测试项目的现场比对与性能评价服务（包括但不限于线性范围、交叉污染、精密度、干扰试验指标、参考范围验证等），该过程所需一切耗材、试剂、人力均由卖方承担。

4.提供所有试剂、耗材与配件价格清单。合同期内消耗品单价不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格。

5.整套系统中用到的试剂均需在招标文件中提供完整使用说明书。

附表 2：医院单年化学发光免疫等检测项目和测试量

| 检测项目 | 单年预估测试数 | 平台 交易编码 | 检测试剂注册名称 | 试剂 品牌 | 试剂 包装规格 | 包装试剂价格 | 单个测试报价 | 单年 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液基薄层细胞制片术 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）其他

1.合同期：3年，包括试剂耗材的采购和配套设备的租赁费用。

2.投标价：合同期内液基薄层细胞保存液试剂及配套设备3年租赁费用 + 3年试剂耗材的采购价格（按附表2项目计算）。附表2为医院单年化学发光免疫等检测项目和测试量。

2.1 设备租赁费用：该报价包括合同期内全部设备的租金、设备安装调试费用、设备折旧费、设备的保修、维修保养伴随的服务费用、每年的仪器校准（需提供校准报告）。每年的设备租赁费用固定不变。

2.2 合同期内，除设备租赁费用和试剂耗材采购费用外，医院不再另行支付任何费用。

3.试剂报价：供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂。试剂报价包括完成一个测试所需的主试剂、所有辅助的试剂和耗材，并包括各种定标液以及完成这个测试的所需要的所有耗材（注：含第三方质控品）。上述所有试剂、耗材和服务费均折算到主试剂的报价中，按照医院给定的测试量，核算该项目年测试量的总价。该报价中含试剂配送相关伴随的服务费。

4.合同期内除上述费用外，医院不再额外支付其他任何费用。合同期内试剂价格不高于投标价且不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格，医院根据实际临床需要用量采购试剂。

标项三：全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁

（一）参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：适用于阴道分泌物、痰液、皮屑等样本的荧光显微成像和图像的观察、分析，辅助医生对样本 病菌判定。 （投标时须提供相应注册证或说明书证明） |
| 二 | 仪器主要功能要求与技术参数 |
| 2.1 | 适用于阴道分泌物、痰液、皮屑等样本的荧光显微成像和图像的观察、分析，辅助医生对样本 病菌判定。（投标时须提供相应注册证或说明书证明） |
| 2.2 | 全自动检测白带标本，集全自动显微镜检和干化学分析于一体，一机两测，可一次性完成形态学和干化学检测项目。 |
| △2.3 | 显微镜镜检平台:配置荧光显微镜，可进行明暗视野扫描，实现湿片镜检与荧光双检测。 |
| △2.4 | 显微镜要求:显微镜配置需高倍镜(40x)和低倍镜(10x)并存，实现自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制滴虫动态视频后上传，视频>20个以上;内置显微系统，CCD数字图像成像系统，采用深度学习技术和多层多点融合聚焦技术，保证图片清晰，避免故障。 |
| 2.5 | 形态学检测:一机三测，一次性完成湿片镜检、荧光镜检和检测功能学检测项目，也还可灵活选择检测内容。镜检项目至少包括红细胞、白细胞、上皮细胞线索细胞、明暗视野真菌(孢子、芽生孢子、菌丝)、滴虫、清洁度、AV评分、Nugent评分等，可进行阴道微生态评价。功能学检测:生化检测项目至少包括p值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶。 |
| △2.6 | 吸样加样装置:采用一次性TIP头，具有防止管道堵塞功能，不与样本直接接触，避免交叉污染，携带污染率≤0.01％。 |
| 2.7 | 自动双染色方式:采用自主研发的妇科分析用染色液对样本进行染色，更易于分辨识别细胞形态，真菌荧光染色可对样本中真菌进行特异性着色，提高检出率。 |
| 2.8 | 自动废弃卡板装置:自动推出计数板和检测卡至废弃槽;废弃具有满载报警功能。 |
| 2.9 | 检测流程的实时状态可监控:友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控。 |
| 2.10 | 自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载计数板和检测卡，有效避免因漏放计数 板和检测卡造成的假阴性和假阳性。 |
| 2.11 | 样本处理方式：完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板实现自动加样混 合至内腔，完成自动制片，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果。 |
| △2.12 | 检测方式：全自动一体机，多模式可选（干化学、有形成分、全部模式），一次 可进样量 60 个样本，批量检测速度≥50 个标本/小时，可不停机装载。 |
| 2.13 | 软件具有医疗器械注册证，且仪器、管理系统和试剂耗材为同一公司生产研发 |
| 2.14 | 图像获取方式：通过大数据、人工智能算法或图像特征提取原理对拍摄到的全部 粒子进行自动识别，对镜检结果自动判读。 |
| 2.15 | 自动温育：为保证温育效率，同时温育贮藏≥50 个测试，恒温 37 度，正负偏离不超过 1 度，保证反应时效及结果准确可靠。 |
| 2.16 | 配套电脑：Win10系统，内存：16G，独立显卡：6G，电源功率：500W。 |
| 2.17 | 可联医院计算机网络，数据库连接LIS系统 |
| 三 | 主要配置要求 |
| 3.1 | 阴道分泌物综合分析仪1台（含电脑等配套设备）以及相关附属配置 |
| 3.2 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中； |
| 3.3 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供； |
| 3.4 | 负责和医院系统对接，并负责所有可能产生的软硬件费用 |
| 3.6 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中； |
| 3.7 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供； |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供医疗器械注册证及注册登记表； |
| 4.2 | 提供所开展项目的试剂注册证； |
| 4.3 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具； |
| 五 | 售后服务 |
| ▲5.1 | 在设备的租赁期内，投标商应确保设备的正常使用，负责提供所有设备的保修、保养、校准和更换。 |
| 5.2 | 保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 |
| 5.3 | 保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换新配件，医院无需支付任何费用。每年免费校准1次，出具符合国家认证部门认可的校准证书，如果投标商所投的某类设备国家没有相关的校准要求，需要该类产品的厂家进行校准并出具厂家的校准报告；每半年免费按说明书要求进行维护保养1次，并保存相关文档记录。故障响应时间为2小时，故障到位时间为12小时，故障期间外送标本费用由中标人承担。 |
| 5.4 | 自设备安装验收合格日起，每台设备每年故障停机不得大于12天（含节假日），如果超出每天罚款1万元，从试剂款中扣除。单台设备年故障停机超过30天，采购人有权终止部分或全部合同，并按每天1万元进行索赔 |
| 5.5 | 每次维修前保证将采购人存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守采购人机房管理制度。每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。 |
| 5.6 | 免费提供仪器的升级和置换（厂方升级或更新仪器设备，予以升级或更换）。 |
| 5.7 | 如有需要可为科室免费添增设备 |
| 六 | 安装验收 |
| 6.1 | 安装地点：医院指定科室； |
| 6.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |
| 6.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 6.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由中标方负责提供。 |

（二）试剂耗材

1.需有省药械采购平台采购编码及投标商在省药械采购平台需有该产品的配送权限（提供采购平台编码以及配送商的截图）。

▲2.检测项目检测盒为原厂配套试剂盒，非第三方试剂。提供的常规项目试剂必须符合实验室质控要求，质量不稳定的，医院有权要求更换，直至质量过关为止。

- 3.全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。检测项目在省临检中心室间质评须有分组。装机后无偿提供所有测试项目的现场比对与性能评价服务（包括但不限于线性范围、交叉污染、精密度、干扰试验指标、参考范围验证等），该过程所需一切耗材、试剂、人力均由卖方承担。

- 4.提供所有试剂、耗材与配件价格清单。合同期内消耗品单价不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格。

- 5.整套系统中用到的试剂均需在招标文件中提供完整使用说明书。

附表 3：医院单年阴道分泌物检查等项目测试量

| 检测项目 | 单年预估测试数（人份） | 两定平台 交易编码 | 检测试剂注册名称 | 试剂品牌 | 试剂包装规格 | 整件试剂价格（元/盒） | 单个测试报价（元） | 单年 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道炎分泌物检测 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）其他

1.合同期：3年，包括检测耗材的采购和配套设备的租赁费用。

2.投标价：合同期全自动阴道炎检测仪等设备3年租赁费用 + 3年配套试剂耗材的采购价格（按附表3项目计算）。附表3为医院单年阴道分泌物等检测项目和预估测试量。

2.1 设备租赁费用：该报价包括合同期内全部设备的租金、设备安装调试费用、设备折旧费、设备的保修、维修保养伴随的服务费用、每年的仪器校准（需提供校准报告）。每年的设备租赁费用固定不变。

2.2 合同期内，除设备租赁费用和试剂耗材采购费用外，医院不再另行支付任何费用。

3.试剂报价：供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂。试剂报价包括完成一个测试所需的主试剂、所有辅助的试剂和耗材，并包括各种定标液以及完成这个测试的所需要的所有耗材（注：含第三方质控品）。上述所有试剂、耗材和服务费均折算到主试剂的报价中，按照医院给定的测试量，核算该项目年测试量的总价。该报价中含试剂配送相关伴随的服务费。

4.合同期内除上述费用外，医院不再额外支付其他任何费用。合同期内试剂价格不高于投标价且不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格，医院根据实际临床需要用量采购试剂。

标项四：定制式活动义齿

（一）清单

| 序号 | 产品名称 | 参考采购量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hyrax扩弓(定制式矫治装置) | 12 | 个 | 480 |
| 2 | 纯钛大支架（纯钛大T）(定制式活动义齿) | 30 | 个 | 500 |
| 3 | 纯钛个性化基台+螺丝(定制式固定义齿) | 14 | 个 | 500 |
| 4 | 弹簧正位器(定制式矫治装置) | 8 | 个 | 210 |
| 5 | 弹性基托小托（小软T）(定制式活动义齿) | 39 | 个 | 120 |
| 6 | 弹性基托中托（中软T）(定制式活动义齿) | 13 | 个 | 120 |
| 7 | 腭弓式间隙保持(定制式矫治装置) | 4 | 个 | 160 |
| 8 | 高耐磨树脂牙（义获嘉排牙）(定制式活动义齿) | 892 | 个 | 30 |
| 9 | 功能矫治Frankel III型(定制式矫治装置) | 17 | 颗 | 500 |
| 10 | 功能矫治双颌垫矫治(定制式矫治装置) | 18 | 颗 | 550 |
| 11 | 钴铬合金大支架（大T）(定制式活动义齿) | 50 | 颗 | 130 |
| 12 | 钴铬合金大支架（小T）(定制式活动义齿) | 14 | 颗 | 130 |
| 13 | 钴铬合金大支架（中T）(定制式活动义齿) | 3 | 颗 | 130 |
| 14 | 钴铬合金烤瓷冠(钴铬PC）(定制式固定义齿) | 85 | 颗 | 150 |
| 15 | 哈利保持(定制式矫治装置) | 29 | 颗 | 120 |
| 16 | 镍铬合金烤瓷冠(PC)(定制式固定义齿) | 27 | 颗 | 60 |
| 17 | 数码全锆冠二氧化锆(定制式固定义齿) | 246 | 颗 | 240 |
| 18 | 数码全锆冠二氧化锆种植冠(定制式固定义齿) | 18 | 颗 | 240 |
| 19 | 水晶二氧化锆烤瓷冠(定制式固定义齿) | 55 | 颗 | 240 |
| 20 | 维他灵大支架（维他灵大T）(定制式活动义齿) | 27 | 颗 | 500 |
| 21 | 维他灵大支架（维他灵小T）(定制式活动义齿) | 1 | 颗 | 500 |
| 22 | 泽康二氧化锆烤瓷冠（后牙）(定制式固定义齿) | 2 | 颗 | 480 |
| 23 | 泽康二氧化锆烤瓷冠（前牙）(定制式固定义齿) | 8 | 颗 | 480 |
| 24 | 种植钴铬合金烤瓷冠(定制式固定义齿) | 2 | 颗 | 180 |
| 25 | 种植拉瓦二氧化锆瓷冠(定制式固定义齿) | 36 | 颗 | 660 |
| 26 | 种植泽康二氧化锆烤瓷冠(定制式固定义齿) | 5 | 颗 | 500 |

注：1.▲投标供应商须在本标书附件二“投标分项报价表”列明上表中的各项内容单价，以中标单价为准，根据实际数量结算。

2.上表为1年的预估量，报价时应计算3年的费用。

3.合同期：3年。三年协议期间配口扫一台，；每年租赁费≤500元。

▲4.每个采购物质需有对应产品的物资条码（条码信息包含：物资主码、生产日期、产品有效期、产品批次等信息）。

（二）供应服务能力要求

1.交货时限：接到采购人要货通知后，10天内完成供货，定制式活动义齿15天内完成供货，定制式正畸矫治器和基台等30天内完成供货，如有试戴的时间顺延，按双方协商后的时间为准，送达地址为医院指定设备仓库或临床科室。中标供应商采用快递形式送货，如遇特殊需要中标方将根据协商结果可安排业务员上门取件。

（1）遇国家规定的法定节假日，供货时间顺延。供应商提前通知采购人关于假期放假时间及顺延货品的生产供货安排。

（2）合同协议的交货方式由供应商负责将货物用快递形式运抵采购人指定收货地点，并交由专业人员对产品进行验货确认。有关运输的一切费用由供应商承担。

（3）中标供应商提供下列伴随服务：

1）产品送至交付地点后的现场搬运或入库；

2）提供产品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格产品及时更换：

4）在指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）应提供的其它相关服务。

应急保障

中标供应商承诺所有加工项目均配置专人跟踪生产进度，由质检部进行过程检验、成品检验，确保产品质量与进度无误。为了不影响采购单位货物供应，如遇其它特殊情况或特殊需求需调整加工进度，中标供应商提前为采购人加急定制，在保证质量的前提下，根据采购人的要求及时配送到位。

模型加急

收到采购人加急件时，中标供应商承诺1小时内有来模质检人员响应，且保证3个工作日内完成并送达到采购单位指定地点。保证按时、按质、按量完成加急任务。

项目实施人员费用

中标供应商承诺自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

技术培训

每年提供两次以上的口腔专科相关的免费培训。

其他承诺

1）保证原材料的合法性。

2）保证生产设备的稳定性。

3）保证遵守采购人的制作要求及时间要求。

4）安排专业技术人员对采购人的要求、诉求及模型进行专业对接及沟通。

5）承诺工作时间段内有技术对接，且在3小时内有解决措施。承诺对患者信息及检测结果严格保密。

6）承诺保障在协议有效期范围内送检的定制式义齿及后续可能的医疗纠纷的协调处理。

7）承诺按合同规定的供货时间供货。

2.供应商提供的材料必须按中标时确定的生产厂家、品牌、规格、价格、供货，不得单方擅自更改，并保证其经销的产品进入医院后有效期不少于6个月，按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

如临床应用中因供应商产品质量不符要求，采购人除有权要求调货、退货，所引起的医疗纠纷，赔偿、法律责任等问题均由中标人无条件承担。

- 在交货前，中标人应保证所供材料是全新的、未使用过的，对材料的质量、规格、性能、数量等应进行详细而全面的检验。

- 货物送达医院仓库或使用科室后，由医院组织验收，验收按国家行业标准执行。采购人有对货物进行检验及必要时拒绝接受货物的权力。该权力将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验和认可而受到限制或放弃。

5.供应商必须保证中标产品在合同期内有货，若因厂家停产（提供厂家停产证明），无法供货时，须提供质量等于或优于原产品质量的产品，价格不变；采购人也有权选择重新采购后确定新供货商。

6.供应商不能随意更改中标内容（如产品规格型号、价格、公司名称等）；除中标企业工商变更及省集中采购、产品厂方授权变更等特殊情况外，供应商一律不得以任何形式转包给个人或其他单位；由于代理权限的转移或者公司注销、中标企业工商变更等原因，供应商应以书面的形式向医院递交公司变更申请取得医院同意，并协助医院做好产品的后续交接工作。

7.供应商提供相应的配套专用工具，并负责仪器的接口安装、网络连接、仪器调试、人员培训、配套设备使用所产生的费用等服务工作。

8.在有效期内，如因采购人在购买后未使用该产品的，或因国家规定不能继续使用的，中标人应负责包换或者包退，并承担调换或者退货的实际费用。

9.在履行合同过程中，不允许采用任何形式的促销手段和转包形式，坚决抵制商业贿赂，一经发现将取消中标资格，并中止合同。

10.供应商对采购人不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助采购人做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。

11.供应商要有针对本项目的产品有效授权书（属于两定平台采购的，中标供应商所供产品必须是两定平台上注册的产品，而且要取得该产品涵盖采购人的配送资格），否则采购人有权拒签或终止合同，并保留向中标供应商追究经济、法律责任的权力。

12.中标方在合同期内应提供整个标项内产品，若无法提供标项内部分产品，则中标者供应的标项内其他产品有可能导致一并处理。

13.合同期间如遇有上级主管部门调整耗材集中采购有关政策、目录的，从其规定。有关供货协议约定自动终止。如原供应商中标产品进入省标目录中，在合同期限内可按照省标价格优先向其采购。

14.在供货合同期满后，医院没有举行再次招标活动或再次招标至中标人改变者，原中标人必须协助医院方做好衔接工作且供应价不变。

15.合同周期内供应商如无法达到或违反上述任一服务要求的，经双方协商（采用折扣、拒付货款等方式）无果，采购人有权解除合同。

（三）最终执行价格

最终按实际数量结算费用，以中标单价为准。

四、项目商务条款

1.售后服务

▲1.1在设备的租赁期内，投标商应确保设备的正常使用，负责提供所有设备的保修、保养、校准和更换。

1.2 保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

1.3	 保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换新配件，医院无需支付任何费用。每年免费校准1次，出具符合国家认证部门认可的校准证书，如果投标商所投的某类设备国家没有相关的校准要求，需要该类产品的厂家进行校准并出具厂家的校准报告；每半年免费按说明书要求进行维护保养1次，并保存相关文档记录。故障响应时间为2小时，故障到位时间为12小时，故障期间外送标本费用由中标人承担。

1.4 自设备安装验收合格日起，每台设备每年故障停机不得大于12天（含节假日），如果超出每天罚款1万元，从试剂款中扣除。单台设备年故障停机超过30天，采购人有权终止部分或全部合同，并按每天1万元进行索赔。

1.5 每次维修前保证将采购人存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守采购人机房管理制度。每次完成设备维修或保养后，提供维修及保养的验收报告。

1.6免费提供仪器的升级和置换（厂方升级或更新仪器设备，予以升级或更换）。

2.付款方式

| 标项 | 标项名称 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁 | 1.设备租赁费用逐年支付。 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付当年合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在当年租赁期满后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在当年租赁期满后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在当年租赁期满后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 2. 耗材：采购人在耗材入库后按月结算，中标方按当月入库金额提供发票，采购人在收到发票后7个工作日内付清耗材款。若供货商不满足采购人供应商评价，采购人有权延后付款期限。 |
| 二 | 液基薄层细胞保存液试剂盒 |  |
| 三 | 全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁 |  |
| 四 | 定制式活动义齿 | 每批材料送达医院后由采购人组织验收，验收合格后三个月后按实际数量结算（特殊付款另定，需经双方协商）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。 |

3.	技术支持

3.1中标商应提供免费软件升级。

4.	培训

4.1 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。

4.2 投标商应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由投标商提供仪器的培训试题进行考核。

4.3 投标商在所提供的设备配套中应包括完整的操作手册二套，完整的维修手册一套和详细的维修图纸一套以及维修密码。

4.4 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中。

5. 安装调试

5.1 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。

5.2 安装完成时间：仪器到货后，接到用户通知后3天内完成安装和调试。如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4 安装过程中发生的包括但不限于装卸、搬运和设备保险等费用由中标方负责。

5.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.	验收

6.1 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

6.2 验收费用由投标供应商负担。

7. 其它

7.1合同内容不应与投标文件及承诺书内容有抵触，未在投标文件中列出、且不被用户所认可的内容，将不能作为合同条款的一部分。

▲7.2如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，院方有权终止合同。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商可以选择标项进行投标，但必须对所投标项全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商《资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

10、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（https://www.gsxt.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11、▲中标/成交方必须通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的招标代理机构（包括招标代理机构和社会中介招标代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

12、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

# 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1 《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 开标一览表（附件一） |
| 2. | 投标分项报价表（附件二） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件三） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人授权书（附件四）（若法定代表人直接参与投标的则无需提供此项，仅需提供法人身份证复印影印件） |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标函（附件五） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件六） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
|  | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
|  | 针对本项目详细的服务方案 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件九） |
|  | （适用于按医疗器械管理的设备） 投标供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； |
|  | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备） |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十一） |
|  | 根据招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
|  | 中小企业相关的证明材料： - 中小企业 中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

3.投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。

3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标下浮率。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4 供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 7.投标文件的签署

7.1投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

# 四、投标文件的递交

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

五、开标和评标

1.开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；

（2）投标文件解密结束；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布投标报价。由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标方名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。

2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商《资格文件》《商务技术文件》投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供测算依据和理由，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.7评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4.禁止供应商相互串通投标。

4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装传；

4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

# 六、授予合同

1.决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2.中标通知书

2.1  采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4.签订合同

4.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。

5.履约保证金

无。

6.招标代理服务费

本项目向中标供应商收取招标代理服务费，根据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准的80%收取，账号以招标代理机构提供的为准。

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第四部分、政府采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审，符合要求提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”。

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分  合同格式

（适用于标项一、二、三）

试剂（或耗材）采购框架协议书

甲方： 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）       协议编号：

乙方：                                              签订日期：

合同签署地：

甲乙双方根据泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁项目（招标编号：TSCG202509009）的招标结果和招标文件的要求，并经甲乙双方协商一致，订立本采购合同：

第一条 标的

本协议的标的为本协议附件中列明的且能够达到本协议及其附件规定的所有技术指标和功能需要的试剂（或耗材），见附件清单。

第二条 采购方式

双方同意，在本协议的有效期限内，甲方向乙方采购标书要求的试剂（或耗材），按照实际的采购需求分批向乙方传达发货通知，乙方收到甲方传达的发货通知并确认后，即认为双方达成采购的约定。上述的发货通知均将作为本协议的附件并适用本协议的规定。除非本采购协议另有规定或双方共同达成一致，任何一方均无权对标书要求的试剂（或耗材）做出任何调整。

第三条 采购数量

3.1双方同意，本协议及其附件规定的采购的试剂（或耗材）的采购数量为估算数量。价款结算时以实际采购试剂（或耗材）的采购数量为准。

3.2双方同意，在本协议的（  ）年合同期限内，如果甲方合计向乙方采购的试剂（或耗材）的数量少于本协议及其附件规定的相应预计数量的，该试剂（或耗材）及其与之相关的技术服务的采购价格仍应按照本协议第（四）条规定及其附件确定的价格执行。

第四条 采购价格和付款方式

4.1本协议附件清单中所列明的试剂（或耗材），在甲方向乙方传达发货通知后，将由甲方按照以下付款比例和付款方式向乙方支付相关合同价款：乙方在试剂或耗材入库后按供货批次提供发票。

4.2上述二种价格还包括但不限于乙方以安全的方式将相关的材料运至甲方指定地点的运输及其卸至该等指定地点内的费用。

4.3双方同意，在本协议有效期限内，对于高于浙江省阳光采购平均价的项目，要调整到平均价以下。如果拒绝调整价格，甲方有权终止部分或全部合同。如果浙江省对上述试剂（或耗材）进行集中招标采购，则高于集中采购项目的价格必须下降到集中采购的价格。如果拒绝调整价格，甲方有权终止部分或全部合同。

第五条 交货

5.1 试剂或（耗材）到货日期：乙方接到医院的发货通知后，应在5个工作日内将相应的试剂或耗材按医院要求的数量及时送达医院指定的地点。

5.2 需提供的相关文档：

5.2.1 产品的合格证明文件：如医疗器械注册证复印件，3C证书复印件，产品合格证等（如适用）；

5.2.2经销商资质证明文件：医疗器械经营企业许可证副本复印件或医疗器械生产企业许可证副本复印件；

第六条 运输和保险

试剂（或耗材）由乙方送到甲方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。

- 质量标准和检验

7.1 甲方按投标文件要求、国家标准、行业标准、试剂或设备原厂说明书的标准对数量和质量进行验收。由乙方直接提供的进口试剂（或耗材），乙方还须按甲方的要求提供报关和商检合格记录，费用由乙方负责。如果验收结果不合格，甲方有权要求乙方更换试剂或耗材。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，乙方拒绝更换货物的，甲方有权终止部分及全部合同。

7.2 对于未标明单包装测试数的试剂及耗材的用量及质量以试剂或设备厂家说明书标明的试剂用量和质量体系为准给予验收，并以此为依据计算单包装测试数。

7.3 试剂或耗材送达医院时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据

7.4 医院对试剂或耗材的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，乙方必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

第八条 不可抗力

8.1本协议所称不可抗力，是指本协议和/或相关的各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。因不可抗力不能履行本协议的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

第九条 违约责任及索赔

9.1 除第八条规定的不可抗力原因外，乙方发生一次下列情况之一，必须及时对试剂或耗材进行处理，若造成甲方损失的，乙方应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从试剂款中扣除；如全年发生多次（三次或三次以上）的，甲方有权终止部分或全部合同：

9.1.1 入库验收和使用中发现货物达不到产品的验收要求、功能性能要求或甲方使用要求的；

9.1.2不按时供货；

9.1.3在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；

9.1.4 交货时，货物已过保质期的。

9.2 乙方发生下列情况之一，医院有权终止全部或部分合同：

9.2.1 乙方的任一资质证书已过有效期的；

9.2.2 乙方在产品经销过程中，有违法违纪行为的；

9.2.3 货物发生质量问题且乙方无法解决。

9.3 甲方无正当理由拒收货物的，甲方要承担相应的违约责任。甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额的（一年期基准利率）向乙方支付违约金。

9.4因乙方原因造成合同部分或全部终止的，乙方除赔偿甲方的损失外，还要支付给甲方上一年试剂（或耗材）的货款总额10%的违约金。（如果该合同执行还不满一年，则按照已采购数量来推算一年的货款。）

9.5供应商发生下列情况：生化，免疫相关的全部试剂，其全年90%试剂的批次不多于4个批次，超出则每增加一个批次，医院将对供应商处于1万元的罚款，罚款从试剂款中扣除；；

第十条 保密

本协议各方应对与本协议有关的或基于本协议获知的其它方的信息、资料、财务数据等信息严格保密。任何一方在未经其它方事先书面同意的情况下、在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何其它方，但依法及有关规定需要向政府机构上报、备案或根据司法机关的要求必须提交的情况除外。

第十一条 税务

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 争议解决

凡因本协议以及基于本协议甲方向乙方传达的送货通知引起的任何争议应由本协议和/或相关的各方通过友好协商解决。如协商不成，双方一致同意提交至甲方所在地有管辖权的人民法院处理。

第十三条 生效及其他

13.1 本合同生效条件：本合同一式四份，双方签字盖章后生效。招投标文件 （    ）和其相关的承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

13.2 本合同的有效期从（年月）-（年月）

13.3 如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，甲方有权终止合同。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方 单位名称（盖章）：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） 税号： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码 | 乙方 单位名称（盖章）： 税号： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

专业设备租赁合同

甲方：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）        合同编号：

乙方：                                              签订日期：      年   月    日

合同签署地：

甲乙双方根据泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁项目（招标编号：TSCG202509009）的招标结果和招标文件的要求，并经甲乙双方协商一致，订立本采购合同：

| 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币： |  |  | 合计金额（大写）： |  |  |  |  |

1、具体配置：见配置清单         。

2、付款方式、期限：设备租赁期（年月）-（年月），

设备租赁费用逐年支付，付款方式：

3、到货日期：

4、运费承担和运输方式：由乙方送到甲方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有运输费用。

5、安装、调试：由乙方负责安装、调试，并承担费用。接到用户通知后2个星期内完成安装和调试。

6、维修： 租赁期内免费保修。具体内容见售后服务承诺书。

7、说明书及文件：

7.1提供操作手册（2）套，并提供维修手册、维修密码；

7.2产品的合格证明文件：如医疗器械注册证复印件，3C证书复印件，产品合格证等（如适用）；

7.3经销商资质证明文件：医疗器械经营企业许可证副本复印件或医疗器械生产企业许可证副本复印件。

8、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品，甲方按上述要求和标准进行验收。

9、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10、租赁的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方应免费帮助甲方升级。

11、质量保证：在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

11.1更换货物：由乙方承担所发生的全部费用，重新计算保修期，并支付合同总价（5%）的违约金。

11.2降低租金处理：由甲乙双方合议定价。

11.3退货处理：乙方应退还甲方已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并支付合同总价（10%）的违约金。

12、随机备品、配件工具数量及供应办法：按备品、配件配置清单或仪器说明书。

13、甲方无正当理由拒收货物的，如双方因此解除合同的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的（5%）违约金。如合同继续履行，甲方应按逾期（延长的收货时间）付款金额的同期银行利息向乙方支付违约金。甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额的同期银行利息向乙方支付违约金。

14、由于乙方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，乙方须支付甲方违约金，每超过一日违约金为合同总价的（1‰）；逾期超过（30）个工作日，甲方可以按以下方法处理：

14.1 甲方如要求乙方继续供货，乙方必须继续按甲方新指定的期限供货，并支付不低于（5%）的违约金。

14.2甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款，并支付合同总价（10%）的违约金。

15、在货物到货后或者甲方另行指定的安装开始日期起的，超过合同约定安装周期后设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，则视作违约，乙方须支付甲方违约金，每超过一日违约金为合同总价的（1‰）。逾期超过（30）个工作日时，甲方可以按以下方法处理：

15.1甲方如要求乙方继续完成安装，乙方必须继续按甲方新指定的期限完成安装，并支付不低于5%的违约金。

15.2甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款，并支付合同总价（10%）的违约金。

16、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，甲方同意乙方更换货物但逾期交货的，按乙方更换货物处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方必须退还全部货款，并支付合同总价（10%）的违约金。

17、如有任何原因导致合同终止，乙方对已到医院的租赁设备都不能马上撤回，至少留有（6）个月时间给医院进行其他品牌仪器的替换，之后乙方才可以撤回相关设备。

18、本合同生效条件：本合同一式四份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

19、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交至甲方所在地有管辖权的人民法院处理。

20、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方 单位名称（盖章）：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： | 乙方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件1：配置清单（含配套耗材）

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商及品牌 | 注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：售后服务承诺书

售后服务承诺书（由制造商国内售后服务机构盖章） 1.质保期 1.1整机质保：整机（含所有部件和配件）在租赁期内免费保修。。 1.2质保期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在质保期内无需支付任何费用。 1.3质保期内售后服务商每年按维护手册要求对设备进行维护保养，在设备质保期内每年至少按（2）次进行维护保养。必须提供详细的质保内容和保养执行情况的文档。 1.4质保期内每年故障停机时间不得超过（12）天，每超过一天质保期相应延长（10）天。 1.5如质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费技术服务和维修。 2.售后服务 2.1在设备整个使用期内，售后服务商应确保设备的正常使用。 2.2在接到用户维修要求后（用户的报修电话）应立即做出回应，并在（24）小时内派员到达甲方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证（8）年的供应。维修过程中所需零配件售后服务商在接到医院电话通知后最长不超过（3）天必须送达医院。 2.3对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 投标人： （签字盖章） 制造商国内售后服务机构： （签字盖章）

标项四：可参照《政府采购货物买卖合同（试行）》模板（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6948172.htm）。

注：以上合同条款供甲方及乙方作为商务参考，具体签订时，甲方可根据自身项目情况与乙方协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分    附件—投标文件格式

一、投标文件（报价部分）格式

    - 投标文件（报价部分）封面参考：

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

投 标 文 件

（报 价 部 分）

项目编号：TSCG202509009

所投标项：

采购单位：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件一

开标一览表

项目名称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

采购编号：TSCG202509009

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 合同期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪试剂耗材及配套设备租赁 | 大写： 小写： | 3年 | 3600000/3年 |
| 2 | 液基薄层细胞保存液试剂盒 | 大写： 小写： | 3年 | 900000/3年 |
| 3 | 全自动阴道炎检测仪试剂耗材采购及配套设备租赁 | 大写： 小写： | 3年 | 459000/3年 |
| 4 | 定制式活动义齿 | 大写： 小写： | 3年 | 972120/3年 |

- 供应商可以选择标项投标，填写所投标项的投标报价，未投的标项可不填写。

- ▲本表采用总价方式报价，但该投标报价不是最终合同结算金额，最终合同结算金额以实际数量结算。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称： 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）综合服务能力提升项目医疗设备

采购编号：TSCG202308025  
所投标项：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

4.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

二、投标文件（资格部分）格式

    - 投标文件（资格部分）封面参考：

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

投 标 文 件

（资 格 部 分）

项目编号：TSCG202509009

所投标项：

采购单位：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件三

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参与  泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁（项目编号：TSCG202509009 ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

附件四

法定代表人授权书

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁（采购编号：TSCG202509009 ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

三、投标文件（商务技术部分）格式

    - 投标文件（商务技术部分）封面参考：

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

投 标 文 件

（商 务 技 术 部 分）

项目编号：TSCG202509009

所投标项：

采购单位：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件五

投标函

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁（采购编号：TSCG202509009 ）招标的有关活动，并对泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202509009 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： （若无则说明无） 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁（采购编号：TSCG202509009 ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件九

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁

招标编号：TSCG202509009

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十一

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

本人      （授权代表姓名），经由           （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）耗材采购及配套设备租赁 （编号： TSCG202509009 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 五、经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年 月 日

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的商务、技术部分投标进行评审并打分，以报价得分和商务技术得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，选择综合得分第一名的为中标供应商，并提交书面评审报告，如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按商务技术得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 四、评标细则（标项一、二、三、通用，标项四）

（一）报价评分（满分30分）

1.以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）。

（二）商务技术评分标准（满分70分）

标项一、二、三：

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 客观分 |  |  |
| 1 | 技术功能符合度 | （如要求提供证明材料未按要求提供的，视为不满足采购文件要求）： |  |
| 1.1 |  | 对应于采购文件第二部分“ 招标内容及技术要求”中“三、技术参数”的符合度，每一项带“△”标记的条款不满足扣3分，扣完为止。 | 18 |
| 1.2 |  | 对应于采购文件第二部分“ 招标内容及技术要求”中“三、技术参数”的符合度，每一项不带“△”标记的条款不满足扣1分，扣完为止。 | 25 |
| 2 | 投标产品销售业绩 | 与全自动血液分析流水线投标设备同机型租赁（或销售）合同，或与投标试剂同品牌销售合同，每提供一个与最终用户合同复印件得1分，最高3分。（须提供完整的合同复印件并加盖公章，能清楚的辨别型号和价格，否则不计分） 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品评审 | 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，每具有一个得0.5分，最高得1分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，每具有一个得0.5分，最高得1分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 2 |
|  | 主观分 |  |  |
| 4 | 投标设备的技术性能 | 根据所投设备技术性能情况、在临床使用效果评分。评分范围（3,2,1,0） | 3 |
| 5 | 试剂技术性能 |  |  |
| 5.1 | 试剂测量精密度 | 根据试剂测量精密度评分。评分范围（2,1,0） | 2 |
| 5.2 | 试剂批内、批间精密度 | 根据试剂批内、批间精密度评分。评分范围（2,1,0） | 2 |
| 5.3 | 试剂线性范围 | 根据试剂线性范围评分。评分范围（2,1,0） | 2 |
| 6 | 安装调试方案 | 根据安装调试方案给分，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，根据其合理性、可续行、是否贴合项目需求等情况打分，评分范围（2,1,0） | 2 |
| 7 | 培训方案 | 根据培训方案给分，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，根据其合理性、可续行、是否贴合项目需求等情况打分，评分范围（2,1,0） | 2 |
| 8 | 设备售后服务方案 | 根据设备售后服务方案给分，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，根据其合理性、可续行、是否贴合项目需求等情况打分，评分范围（3,2,1,0） | 3 |
| 9 | 试剂配送方案 | 根据试剂配送方案给分：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备，根据其合理性、可续行、是否贴合项目需求等情况打分，评分范围（3,2,1,0） | 3 |
| 10 | 质量控制方案 | 根据质量控制方案给分，包括但不限于供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，根据其合理性、可续行、是否贴合项目需求等情况打分，评分范围（3,2,1,0） | 3 |

标项四：

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 客观分 |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 投标供应商提供类似项目的每提供1份得1分，最高得3分。（提供合同扫描件件并加盖CA签章）。 | 3 |
| 2 | 平台覆盖率 | 根据投标供应商在省两定平台上的产品配送比例（需提供平台代码及截图或厂商代理人出具的半年内同意添加配送证明材料等打分），全部满足得25分，满足96%及以上得20分，满足92%及以上得15分，满足88%及以上得10分，低于84%的不得分，以上不累计得分。 | 25 |
| 3 | 供应服务能力承诺 | 信息化程度高,实现电子订单接收及配送，提供相关佐证材料的得4分，不提供相关材料得不得分。 | 4 |
|  | 主观分 |  |  |
| 4 | 项目供货方案 | 根据投标供应商提供的项目供货方案（包括供货时间安排及保证措施、人员配置，如何保障样本的及时送达，安全措施、验收等）的全面性、合理性进行打分： （1）供货时间安排及保证措施（0-2分），评分范围（2,1,0）； （2）人员配置（0-2分），评分范围（2,1,0）； （3）如何保障样本的及时送达（0-2分），评分范围（2,1,0）； （4）安全措施（0-2分），评分范围（2,1,0）； （5）验收方案（0-2分），评分范围（2,1,0）。 | 10 |
| 5 | 产品的适用性 | 根据投标产品的临床适用性及安全稳定性等进行打分： （1）产品临床适用性、安全稳定性好，完全能够满足采购需求的的得10分； （2）产品临床适用性及安全稳定性较好，基本能够满足采购需求的得8分； （3）产品临床适用性及安全稳定性有部分缺陷，只能部分满足采购需求的得5分； （4）产品临床适用性及安全稳定性有严重缺陷的得2分。（提供产品说明书、彩页等证明材料并加盖CA签章，未提供相关证明材料的不得分） | 10 |
| 6 | 产品质量保证措施 | 根据投标供应商提供的产品质量保证措施的科学性、全面性、合理性进行打分。（0-3分），评分范围（3,2,1,0）。 | 3 |
| 7 | 应急预案 | 根据投标供应商提供的应急预案（包括标本运输紧急预案等）的全面性、科学性进行打分。（0-4分），评分范围（4,3,2,1,0）。 | 4 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据投标供应商提供的售后服务方案（包括售后服务机构的设置、响应时间、服务内容及承诺）等进行打分： - 售后服务机构的设置（0-2分），评分范围（2,1,0）； - 服务响应时间（0-2分），评分范围（2,1,0）； - （3）服务内容及承诺（0-2），评分范围（2,1,0）。 | 6 |
| 9 | 其他特别承诺 | - 根据投标供应商提供的实质性的特别承诺，全面性、科学性进行打分。（0-5分）评分范围（5,4,3,2,1,0）。 | 5 |

五、说明

1.投标供应商最终得分=商务技术评分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价评分分值。

2.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。